[image: image1.png]


[image: image2.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0177-2021-2023
审核员监督审核记录（二）
企业名称：宿迁市益源塑业有限公司
审核员：  汪宁艺                  
审核日期：2023年 03月20 日上午~2023年 03月20日下午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。

测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	公司将纳入测量管理体系的测量设备编制了《测量设备台账》，公司未建立最高计量标准，没有新增测量设备，测量设备送到“深圳中电计量测试技术有限公司”进行校准。对测量设备的溯源、使用、维护管理符合标准要求。
公司共有12台件测量设备，查：

出厂编号20182,型号XNR-400的溶体流动速率测定仪于2023年2月15日由深圳中电计量测试技术有限公司校准，证书编号ZD20230215062215
0621。

(2)出厂编号15027,型号XHS-20的液晶显示环刚度试验机于2023年2月15日由深圳中电计量测试技术有限公司校准，证书编号：ZD202302150621。

相关信息和校准证书台账信息一致。抽查了5份校准证书，详见《测量设备溯源抽查表》。
查质检部实验室的2023年3月份的《温湿度记录表》，记录的环境条件满足要求。

查：质检部测量设备电子拉力试验机未粘贴计量确认标识（该测量设备已校准并确认）。不符合GB/T19022-2003标准“6.2.4标识”的要求.
	质检部

生产部
	不符合01

	2
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程“波纹管内径尺寸测量过程”，测量过程的计量要求识别正确。配备的测量设备为出厂编号K6005185的游标卡尺，于2023年2月15日由深圳中电计量测试技术有限公司校准，证书编号：ZD202302150606，在有效期内使用，并已进行了计量确认和验证，验证方法正确。符合要求。

测量设备计量确认验证记录表信息记录内容有测量过程技术要求、测量设备的计量特性、验证过程记录等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。企业暂无验证不合格测量设备。
	质检部

生产部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 
	7.2测量过程
	公司在本监督周期内未新增关键测量过程。

公司对纳入测量管理体系的测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全。重点抽查已识别的关键测量过程“波纹管内径尺寸测量过程”，编制了控制规范，按要求进行过程控制，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。符合要求。

公司按照测量过程控制规范的要求，对测量过程，测量设备、计量确认过程按规定的频次，统计记录，持续有效的进行监视，符合要求。见附2《测量过程监视记录及控制图》。
	质检部

生产部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	重点抽查了“波纹管内径尺寸测量过程”,不确定度评定方法正确。见附1《测量过程不确定度评定报告》。
	质检部

生产部
	否

	5
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	所查的《测量设备台账》、检验记录等技术文件及记录，计量单位的使用、书写规范，符合法定计量要求。

企业无强制检定的测量设备。
	质检部

生产部


	否

	6
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	企业主要耗能品种为电和水，2022年共用电7104169.95kWh，用水19221t，年总能耗折标煤874.75吨标煤，不是重点耗能企业。
	 财务部
	否


 1 / 7

