编号：0056-2020-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 钻杆短接外径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ73±0.4mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SGY/CL-01钻杆短接外径尺寸测量过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，钻杆短接外径尺寸检验控制在Φ（72.6-73.4）mm, T=0.8 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.8×1/4=±0.2mm,( （取1/4）)； 3．测量范围推导：选择（0-150）mm 游标卡尺，即可满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺/SL09837 |  | (0-150)mm |  | ±0.03mm |  | HX23-202231 | 2023.2.23 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围是（0-150）mm，游标卡尺最大允许误差为±0.03mm 钻杆短接外径尺寸控制在（72.6-73.4）mm，测量最大允差为±0.2mm。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2023 年2 月 28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求. - 计量要求导出方法正确. - 测量设备的配备满足计量要求. - 测量设备经过检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2023 年 3 月17 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |