编    号：0004-2016-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 活塞杆镀层厚度检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (0.05-0.08)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、 计量要求导出：T=0.03mm 2、 测量设备最大允许误差：△允=T×1/3=0.03×1/3=0.01mm 3、 测量设备不确定度推导: =0.01×1/3=0.003mm 4、测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为（0-0.2）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 涂履层测厚仪 28631 |  | MiniText 600BF3 |  | ±3%H | CD2019110438 |  | 2019.11.28 |
| 计量验证记录 测量设备的允许误差±3%即0.0024mm，满足测量要求最大允差0.01mm的要求。 测量设备的测量范围：0-3mm，满足测量要求（0-0.2）mm的要求。 验证结论： ■符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王秋 验证日期：2019 年12 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年04 月02 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |