[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0026-2020
现场审核记录

企业名称： 东营市冠诚石油技术有限公司     
审核员：       _____________  

审核日期： 2020年2月27日8:00至17:00
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	企业编制了GCSY CLSC-2019《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。
	生产部
研发部

采购部

销售部

质检部
	否

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	企业编制了GCSY CLWJ06-2019《文件管理程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。

抽查了生产部执行的标准：GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第2部分：成套电力开关和控制设备》一份，现行有效。

	生产部

质检部

综合部
	否

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了GCSY CLWJ07-2019《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。

经查企业目前暂无测量软件。

	生产部

质检部


	否

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业编制了GCSY CLWJ08-2019《记录管理程序》,规定了记录的控制要求。

抽查了《低压开关柜出厂检验记录》1份，检验记录编号为2019-11-13-08,检验日期为2019年11月13日，符合要求。

	质检部

生产部


	否

	5
	是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	企业编制了GCSY CLWJ09-2019《标识管理程序》,规定了标识的控制要求。
查了企业提供的生产现场设备图片资料，使用的编号为GC003的DL500扭力扳手，合格证及计量确认标识齐全。

企业现场测量设备均有计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。

（需要进一步进行现场确认）
	生产部

质检部
	否

	6
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	企业编制了GCSY CLWJ10-2019 《测量设备管理程序》、GCSY CLWJ13-2019《计量确认管理程序》。企业共有测量设备29台，编制了《测量设备台账》，测量设备管理和溯源符合要求。

抽查了由山东中检高科技术有限公司出具的2份校准证书：
（1）校准证书编号为20190627CD001X，出厂编号为GC007,型号为(0～25）mm的外径千分尺，其校准日期为2019年06月25日。
（2）校准证书编号为20190626DX001S，出厂编号为GC002的机械秒表,校准日期为2019年06月26日。

测量设备台账信息和校准证书信息一致，量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。
	生产部

质检部


	否

	7
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2环境
	企业编制了GCSY CLWJ11-2019《环境管理程序》，环境条件满足要求。
	生产部

质检部
	否

	8
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.1.计量确认
	企业针对测量过程设计和实现测量过程的控制，建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》对设备的测量进行了管理。

企业建立了GCSY CLWJ13-2019《计量确认管理程序》以及 GCSY CLWJ09-2019《标识管理程序》。

抽查出厂编号为GC004,型号为VC890D的数字万用表，证书编号为20190625DX018X,校准日期为2019年06月25日。在有效校准期内使用，标识已粘贴，满足预期使用要求。
	生产部

质检部

研发部


	否

	9
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制了GCSY CLWJ14-2019 《计量确认间隔管理程序》、GCSY CLWJ10-2019《测量设备管理程序》。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	生产部

质检部

研发部

采购部
	否

	10
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制了GCSY CLWJ10-2019《测量设备管理程序》、GCSY CLWJ13-2019 《计量确认管理程序》、GCSY CLWJ14-2019 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	生产部

质检部

采购部


	否

	11
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了GCSY CLWJ13-2019 《计量确认管理程序》及《测量过程及控制一览表》，共38个测量过程。9个重要过程，3个关键过程。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中《低压开关柜耐受电压测量过程》属于关键测量过程；编制了《低压开关柜耐受电压测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。

抽查关键测量过程，即低压开关柜耐受电压的测量过程的《计量确认过程验证记录表》符合要求。
	生产部

质检部

研发部


	否

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制了GCSY CLWJ16-2019 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。重点抽查了《低压开关柜耐受电压测量过程不确定度评定报告》，方法符合要求。见附录A《低压开关柜耐受电压测量过程不确定度评定报告》。
	质检部

研发部
	否

	13
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业测量设备均委外送检到“山东中检高科检测技术有限公司”进行校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

查编号为1503960127的交流耐压测试仪，校准日期为2019年06月25日；编号为GC003的绝缘电阻表，校准日期为2019年06月25日。测量设备校准证书，填写规范，符合要求，量值均已溯源到SI单位。
	质检部

生产部
	否

	14
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2．2 顾客满意
	企业编制了GCSY CLWJ02-2019 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

2019年12月对公司顾客的满意度进行了调查，共发出7张调查表，收回7张，顾客满意度98.38%。
	质检部

采购部

销售部
	否

	15
	企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2019年11月20日—11月22日，组织了公司内部的测量管理体系审核，对公司所有部门进行全要素审核，共发现1个不符合项，并已在规定时间内完成了整改，不符合项已关闭。
	综合部
质检部


	否

	16
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编制了GCSY CLWJ18-2019《测量管理体系审核和监视管理程序》，规定了测量管理体系监视控制要求，对列入体系管理的测量过程、测量设备和计量确认过程按规定进行监视，并持续有效进行监视。
	质检部

研发部


	否

	17
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业无强制检定设备，计量单位使用情况符合要求。
	综合部
质检部

研发部
	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水；2019年能耗为：电：14000kWh,折标煤0.172吨标煤；水：19000吨，折标煤0.163吨标煤,共消耗0.335吨标煤。不是重点用能单位。
	生产部


	否


 4 / 5

