受理编号：0028-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 燃气表示值误差检定 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ±1.5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 JJG 577-2012《膜式燃气表》检定规程规定，不需要进行计量要求导出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 临界流文丘里喷嘴 |  | MJ-01 | ±0.16% |  | 201608014958 |  | 2016.8.25 有效期至2021.8.25 |
| 计量验证记录 依据JJG 577-2012《膜式燃气表》检定规程规定： 标准检定装置的临界流文丘里喷嘴示值误差±0.16%，满足产品膜式燃气表示值误差±1.5%检定要求。 验证结论： █符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年3月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年 3 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |