编号：0039-2020

| 企业名称 | 东营市奥能电器成套设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 绝缘电阻表 | 1099569 | ZC25-3 | 10级 | 直流高阻箱标准装置电阻 0.3级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.10.16 | √ |
| 质检部 | 耐压测试仪 | 04787 | CC2672D-A（0-5）kV | ±5% | 耐电压测试仪 校验装置 ±1% | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.10.16 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 131023355 | 0-25mm | ±0.004mM | 量块：4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.10.16 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | AON001 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块：4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.10.16 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | 107455 | 0-5m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺 ±（0.01+0.01L）mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.10.16 | √ |
| 质检部 | 推拉力计 | 630590 | NK-50N | ±1.0% | 力值砝码 M1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2019.10.16 | √ |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备送检至有相应资质的机构校准，抽查6份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：220 年 3月 18日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表