编号：0041-2020

不符合项报告

企业名称：山东省永兴仪器仪表有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:陈瑞霞

不符合事实描述： 查编号：28130386WS的万用表，2019年11月19日，经菏泽市产品检验检测研究所检测， 出具了《测试证书》，未见进行有效性确认。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022:2003标准7.1.1条 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.3.24

纠正措施: - 按计量器具管理规范，对该测量设备进行有效确认。 - 对实施人员进行培训，保证测量设备的满足使用要求。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名:

可另附页