编号：0008-2016-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 钢材化学成份C含量检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 质管部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | C含量(0.20-0.35)% |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.05% |
|  |  | 公差T |  | 0.15% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.0083% |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1. TXC02光谱议 |  |  | （0.0025-4.5）% |  |  |  | C含量检出限校准结果为：0.008% |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | KG/MOS03-0205 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | ASTMA351/A216/A182 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 徐洪祥 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 钢材化学成份C含量检测测量不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 钢材化学成份C含量检测过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 光谱议化学成份C含量检测测量过程监视统计记录表 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 光谱议化学成份C含量检测测量过程控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视是在控制限内\测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年03 月 26 日    审核员：王常宁         企业部门代表：