受理编号：0089-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 水泥定量包装重量控制 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （50±0.5）㎏ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 选矿生产工艺规程 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：T=±0.5㎏ △允≤1/3Ｔ =±0.5㎏ ×1/3=±0.15㎏ ； 3、 测量设备校准不确定度推导： ==0.026㎏ 4、测量范围：设备的测量范围120t/h |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 水泥定量包装机 | BHYW-8 |  | 0.1级 e=±0.05kg | HA201903-0230 |  | 2019.9.30 |
| 计量验证记录 1、测量设备测量范围120t/h，满足计量要求：（50±0.5）㎏ 2、测量设备最大允许误差：±0.05㎏，2019.9.30检定证书结论为合格。满足测量过程允许误差（50±0.5）㎏ - 测量设备扩展不确定度：按置信概率P=95%，取包含因子k=2，扩展不确定度U=k·uc， 满足测量过程==0.026㎏ 。 - 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王庆阳 验证日期： 2019 年 12 月16 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2020 年 03 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |