受理编号：0050-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 水泥密度测定秤重 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 60±2g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 208-2014 《水泥密度测定方法》5.4 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 测量要求： 根据GB/T 208-2014 《水泥密度测定方法》5.4 天平量程不小于100g分度值不大于0.01g。 秤水泥60±2g。 计量要求：测量的允许误差△允=T×1/10 =0.2g。（取1/10） - 测量设备的选择： - 量程：胶砂配合比称重要求范围为（60±2）g，选用的量程为0-200g，e=1g, d=0.1g的电子天平 2、测量设备的准确度等级要求：公司配置的电子天平是Ⅱ级，最大允许误差±0.5mg，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 （编号） |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 电子天平 301010105061 |  | JA2003 |  | Ⅱ级 | ZA字201902-041 |  | 2019.4.11 |
| 计量验证记录 编号为301010105061的电子天平，测量范围0-200g，满足计量要求的测量范围60±2g的要求。经2019.4.11检定0～500g的示值误差为0.5mg，小于导出的测量设备的最大允许误差。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2020 年 3 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2020 年 3 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |