不符合项报告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS Q:监查2,E:监查2,O:监查2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 浙江飞龙管业集团有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 品质部 | 陪同人员 | 郑玲玲 |
| 不符合事实描述:公司的监视和测量设施设备主要是巴氏硬度计/落锤冲击仪/热变形维卡软化点温度测变仪/电子天平/差热分析仪/熔体流动速率测定仪/通用卡尺等，能保证电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的制造要求。查在用检具，不提供有效的校准证书。不符合GB/T19001-2016 标准7.1.5条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准条款 □ ISO45001：2018标准条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日期： 2020.4.4 日期： 2020.4.4 日期：2020.4.4 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供质检员所用计量器具的合格证据。

纠正情况： 已送检，目前等待校准证书

原因分析： 由于疫情原因，检测机构上班时间有所延迟，导致我司未能及时拿到校准证书

纠正措施： 组织相关人员进行培训ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款知识。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 实施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：               日期: