编    号：0109-2017-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀座密封面喷焊镍基合金硬度检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (56-62)HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | ZY63Y 250DN50-02图样 |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1. 测量参数公差范围：Ｔ=6HRC 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=6×1/3 = 2HRC 2.测量设备校准不确定度推导： = 2×1/3≈ 0.67HRC 3. 被测参数测量范围：硬度的测量范围(56-62)HRC.上限延伸至70mm，选择硬度计的测量范围（20-70）HRC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 里氏硬度计 HL01100303423 |  | TH310 | ±1.5HRC 检定结果+0.6HRC |  | F12字20100519 |  | 2019.10.24 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（20-70）HRC。，满足导出计量要求的测量范围(56-62)HRC的要求； 测量设备最大允许误差±1.5HRC,检定证书结果+0.6HRC，满足导出计量要求最大允许误差2HRC的要求。 验证结论： ■符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王伟 验证日期：2019 年11 月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 现场确认日期：2020 年5月5 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |