编  号：0009-2016-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 | 球体表面粗糙度检测 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质管部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 | 参数M |  | Ra(0~0.4)μm |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.13μm |
|  | 公差T |  | ≤0.4μm |  |  |  |  | 允许不确定度 | 0.067μm |
|  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求：测量范围 | （0.01-1）μm |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1..粗糙度测量仪 |  | （0.005-16）μm |  | Urel= 5.2% k=2 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  | MEC/CL03-0204 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  | TR200表面粗糙度测量仪使用说明书 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  | 向召友 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  | 球体表面粗糙度测量不确定度评定 MEC/CLQ3-0204-02 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  | 高度控制测量过程有效性确认记录 MEC/CLQ3-0204-03 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  | 球体表面粗糙度测量过程监视统计记录表MEC/CLQ3-0204-04 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  | 球体表面粗糙度测量过程质控图MEC/CLQ3-0204-05 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5. 测量过程监视是在控制限内\测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年 04月 03 日    审核员：                企业部门代表：