编  号：0057-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 产品出厂称重检验测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 生产部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 称重（25~50）kg |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±83g |
|  |  | 公差T |  | ±1% |  |  |  |  | 允许不确定度 | 75g |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.电子秤 |  |  | （0-100）kg |  | U=（2~20）g k=2 |  | ±30g |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | RM/GF-02 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJF1070-2005 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 崔敏 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《产品出厂称重检验测量过程测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《产品出厂称重检验测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《产品出厂称重检验测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《产品出厂称重检验测量过程控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： - 测量过程控制规范编制满足要求； - 测量过程要素如：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； - 测量过程不确定度评定方法正确； - 测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年 4月 15日    审核员：                企业部门代表：