编    号：0024-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 水泥配料喂料量测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (0-150t/h) ±3% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | WN-SC-OD-08《水泥车间作业指导书》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 测量参数公差范围：Ｔ=3% △允≤1/3Ｔ=3×1/3=1% 2.测量范围导出：测量范围延伸至(0—200) t/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 皮带秤 | DEL0820T4 |  | 0.23% | 08FS1-038-202002 |  | 2020.2.20 |
| 计量验证记录 测量设备测量误差为0.23%，满足计量要求±1%. 测量设备测量范围为(0-200)t/h，满足（0—150 ）t/h. 验证结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见：计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。 企业代表签字： 审核日期：2020年04月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |