编  号：0024-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 水泥配料喂料量测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂水泥车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (0-150)t/h |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±1% |
|  |  | 公差T |  | ±3% |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1. 皮带秤 |  |  | （0-200)t/h |  |  |  | 0.23% |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | WNQ-SC-WN-012-05《水泥配料喂料量测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | WN-SC-OD-08《水泥车间作业指导书》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 毛建刚 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. . 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年04月16日    审核员：                企业部门代表：