编    号：0031-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 复合肥料水分含量测定中的称重过程和加热过程 |  |  | 被测参数要求 (含公差) |  | 重量：（2-5）g,称重精确至0.2mg 温度：（180±5）℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1．GB15063—2009的复合肥料水分含量的测定方法要求，即称取产品试样(2-5)g，称重准精确至0.2mg，标准规定不需要导出计量要求。 2.加热温度为（180±5）℃，T=±5℃ 测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=±5×1/3=±1.67℃,（取1/3）。 测量不确定度U=T/6cp=10/6×1.1=1.52℃ (cp取1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定/校准证书编号 |  | 检定/校准日期 |
|  | 电子天平 |  | AR224CN | 分度值为±0.1mg.最大允差为±1mg |  | T2004006 |  | 2020.04.13. |
|  | 电热恒温干燥箱 |  | ZK-82A | ±1℃ |  | D2004006 |  | 2020.04.13.. |
| 计量验证记录 - 产品试样的称重测量过程： 测量过程计量要求：称取产品试样(2-5)g，天平称准精确至0.2mg， 测量设备计量特性：电子天平的测量范围是0－220g，称准精确（分度值）为0.1mg； 测量设备2020年4月13日，经法定技术机构检定合格。 - 产品试样烘干温度加热测量过程： 测量过程计量要求：加热温度为（180±5）℃，测量过程最大允许误差：△允=±1.67℃，U=1.52℃； 测量设备计量特性：电热恒温干燥箱的温度范围为（常温－300）℃，示值误差为±1℃ 测量设备2020年4月13日，经法定技术机构校准，U=1.0℃ k=2。 - 测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年04月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2020年04月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |