受理编号：0062-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 牙板渗碳淬火硬度检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （56-62）HRC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | SY/T 5074-2012 |  |  |  |
| 计量要求导出方法: 1、测量参数公差范围：T=6HRC 2、 导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=6×1/3=2HRC 3、 测量设备不确定度推导: =2×1/3=0.67HRC 4、测量范围导出：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(50-70)HRC。 |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 洛氏硬度计 2315 | HR-150A （20-70）HRC | ±1.5HRC 检定结果-0.5HRC | C200381 |  | 2020.3.5 |
| 计量验证记录: 1）测量设备的测量范围(20-70)HRC满足计量要求的测量范围(50-70)HRC的要求。 2）测量设备最大允许误差±1.5HRC，检定结果-0.5HRC,满足导出的测量设备最大允许误差△允=2HRC的要求。 采用Mcp值法验证：Mcp=T3×MPEV=6 /3×1.5MPa=1.33≥1.1 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 缪红芳 验证日期：2020 年 3 月6 日 |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年4 月15 日 |  |  |  |  |  |  |