编号：0017-2016-2020

| 企业名称 | 京鸿石油钻采工程技术有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王常宁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 偏梯型套管螺纹工作量规 | 110925 | 7〞BCSG | U=0.015mmk=2 | 数显高度仪U=5μm k=2校对量规 U=6μm k=2 | 江苏大公计量校准技术有限公司 | 2019.12.20 | √ |
| 质量部 | 圆螺纹套管螺纹工作量规 | 06762008-05 | 7〞CSG | U=0.015mmk=2 | 数显高度仪U=5μm k=2校对量规 U=6μm k=2 | 江苏大公计量校准技术有限公司 | 2019.12.20 | √ |
| 质量部 | 微机数显万能试验机 | 8479 | WEW-600B | U=0.4% k=2 | 标准测力仪Urel=0.08% k=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.01.17 | √ |
| 质量部 | 里氏硬度计 | A164911130 | TH-120 | U=6HLD k=2 | 里氏硬度块U=4HLD k=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2019.07.30 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | BC101814 | 0~200）mm | U=0.01mm k=2 | 量块5等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2020.04.04 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 16090469 | （0~200）MPa | U=0.6%FS k=2 | 精密压力表0.4级 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.04.11 | √ |
| 审核综合意見： 抽查该公司所有测量设备均送江苏大公计量校准技术有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司校准；经查6份校准证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，量值均可溯源至上一级计量标准装置，符合GB/T19022-2003标准中7.3.2溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年04 月25日 下午至2020 年04 月26日 下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表