编  号：0017-2016-2020

| 测量过程 (参数)名称 |  | 光谱仪检测钢材料中Mn含量测量过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 质量部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 钢材中Mn含量测量范围：（0.40-0.70）% |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.06% |
|  |  | 公差T |  | 0.30% |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.045% |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1.直读光谱仪CX-9800 |  |  | （0.03-2.1）% |  |  |  | 0.003% |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 《光谱仪检测测量过程控制规范》JH/G026 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | API6A-20 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 李娇 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 计量要求的导出及验证 |  |  | 附录A：测量过程的计量要求的导出及验证 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 附录B：钢材中Mn含量检测测量过程不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 附录C：高度控制测量过程的有效性确认记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 附录D：光谱仪测量过程监视统计表 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 附录D：光谱仪测量过程监视控制图 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素(测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能)均受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量过程控制检查表

核日期：2020年04月26日     审核员：                 被查部门代表：