编  号：0034-2016-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 制动盘垂直度检测 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 相对于A基准 （Φ87 +0.054/0） |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.01mm |
|  |  | 公差T |  | ⊥0.03mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.003mm |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他 特性 | 是 |
| 1. 三坐标测量仪 |  |  | X1000Y800 Z600mm |  | U=(0.7+1L/1000)μm k=2 |  | ±(2.8+L/300)μm |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HYF-GL-ZL-012 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 三坐标测量仪操作规程 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度（20±2）℃，相对湿度（40-60）％RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 朱阳阳 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年4 月30 日    审核员：                企业部门代表：