编号：0117-2019

| 企业名称 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李政阳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 便携式可燃气体检测仪 | KP810 | （0-100%）LEL | ±5%FS | 氯化氢标准气体：U=10%,k=2 | 如东县计量检定测试所 | 2019.3.28 | √ |
| 品管部 | 压力表 | FP-QL-012 | Y-50 (0-1)MPa | 1.6级 | 标准压力表 0.25级 | 如东县计量检定测试所 | 2019.3.25 | √ |
| 品管部 | 电热恒温培养箱 | FM-FX-46 | DNP- 90821A | ±0.5℃ | .温场测量记录仪：0.5级 | 如东县计量检定测试所 | 2019.3.25 | √ |
| 品管部 | 电子天平 | FGFX-01 | （0-1000）g | 3级 | 砝码：E2等级 | 如东县计量检定测试所 | 2018.9.25 | √ |
| 品管部 | COD速测仪 | FM-FX-15 | 5B-1型 | 1.6% | COD标准物质：UR=1%,k=2 | 如东县计量检定测试所 | 2018.9.25 | √ |
| 品管部 | 涡街流量传感器 | MF1715020 | LUGB21-15型 | 1.5级 | 音速喷嘴式气体流量标准装置：Urel=0.3%,k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2019.8.2 | √ |
| 品管部 | 多参数水质测定仪 | FX-X-145 | 5B-3B（V8） | Urel =3%，k=2 | 化学需氧量成分标准物质：100ug/mL Urel=2%，k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2018.9.2 | √ |
| 品管部 | 液相色谱仪 | FM-FX-04 | 1200 | ±0.004% | 萘甲醇溶液：U=4%，k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2018.9.2 | √ |
| 审核综合意見： 该企业未建立最高计量标准，所有测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准，经查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019 年8月22日~8月23 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表