编    号：0026-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 变压器变比（电压比） 测试过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ±0.5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T1094.1-2018 |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1. 测量参数公差范围：Ｔ=1% 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±0.5%×1/3 = ±0.17% 2.测量设备校准不确定度推导： = 0.34%×1/3= 0.11% 3. 被测参数测量范围：变压器的变比测量范围（1-50），选择变比测试仪的测量范围（0.8-2000）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 变比测试仪7102304 |  | TTR310 | ±0.1% |  | 2019-C-19489 |  | 2019.11.14 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（0.8-2000），满足导出计量要求的测量范围（1-50）的要求； 测量设备最大允许误差±0.1%，满足导出计量要求最大允许误差±0.17%的要求。 验证结论： ■符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：盛丽 验证日期：2019 年11 月16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年5月8 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |