编    号：0027-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 试剂称重 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (0.25-100)g，±0.001g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | AATCC15标准 |  |  |  |
| 计量要求导出方法： 1.测量参数公差范围：Ｔ=±0.001g 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±0.001×1/3 = ±0.0003g=±0. 3mg 2.测量设备校准不确定度推导： = 0.0006×1/3=0.0002g =0.2mg 3. 被测参数测量范围：称重测量范围(0.25-100)g，选择电子天平的测量范围（0-200）g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 电子天平 14241711039 |  | FA224BC | ±0.1mg |  | X201910006 |  | 2019.10.03 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围（0-200）g，满足导出计量要求的测量范围(0.25-100)g的要求； 测量设备最大允许误差±0.1mg，满足导出计量要求最大允许误差±0. 3mg的要求。 验证结论： ■符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：顾庆鑫 验证日期：2019 年10 月6 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年5月9 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |