编号：0034-2019-2020

| 企业名称 | 三德管业（南通）有限公司 AA |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品管部 | 熔体 流动速率仪 | FP02-008 | XNR-400 | ±0.5℃ | 多功能过程 信号标准器 U=0.2℃ k=2 | 江苏华质 检测技术 有限公司 | 2020.3.16 | √ |
| 品管部 | 万能试验机 | FP022-004 | XWW-20A | Urel=0.2% K=2 | 标准测力0.1级 | 江苏华质 检测技术 有限公司 | 2020.3.16 | √ |
| 品管部 | 静液压 试验机 | FP02-011 | XGJ-20 | Urel=0.3% K=2 | 活塞式压力计0.05级 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2020.3.16 | √ |
| 品管部 | 电子天平 | 11076 | HZY-B100 | U=0.01g k=2 | 砝码E2级 | 江苏华质 检测技术 有限公司 | 2019.9.9 | √ |
| 品管部 | 精密直径 围尺 | 140220 | （50-125）mm | U=0.02mm k=2 | 标准金属线纹尺 三等 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2019.9.9 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | FW01-057 | TCS-100 | Ⅲ级 | 砝码F2、M1级 | 江苏华质 检测技术 有限公司 | 2020.3.16 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 01 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.25级 | 南通市计量检定测试所 | 2020.4.16 | √ |
| 审核综合意見： 查该公司《测量设备台帐》，在用的测量设备均送至上级法定检定机构及有资质的校准机构检定、校准，抽查7份检定证告，填写规范，无遗漏，授权人签章有效，量值溯源符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年05月13日 上午至2020年05月13日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表