编  号：0065-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 燃油加油机计量准确度检验 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质管部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 50L |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.05% |
|  |  | 公差T |  | ±0.15L |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 测量范围 | (49.59-50.26)L证书给定的 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 标准金属量器 |  |  | (49.59-50.26)L |  | / |  | ±2.5×10-4 | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | ZG-5.6-2007加油机出厂检验规程 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | 《标准金属量器使用说明书》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 20℃时 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘秋明 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《燃油加油机计量准确度测量不确定度评定》附录B |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《燃油加油机计量准确度测量过程有效性确认记录》附录C |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《燃油加油机计量准确度测量过程监视统计记录及质控图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《燃油加油机计量准确度测量测量过程控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论：符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年 5月 9 日     审核员：                  企业部门代表：