受理编号：0075-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 拉杆外径检测 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | Φ44±0.012mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | XRF10x600.4-10拉杆 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：T=±0.012mm； 2、△允≤1/3Ｔ =±0.012×1/3=±0.004mm ； 3、 测量设备的最大允许误差：±0.004mm 4、测量范围：拉杆外径检测Φ44±0.012mm，而所用外径千分尺测量范围为(25-50)mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | 外径千分尺 D29108 |  | (25-50)mm |  | ±0.004mm | 19101201 |  | 2019.6.30 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围(25-50)mm，满足计量要求的测量范围Φ44±0.012mm的要求。 测量设备示值误差满足测量过程最大允许误差。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王振 验证日期：2020年04月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020年05月06日 |  |  |  |  |  |  |  |  |