编号：0037-2019-2020

| 企业名称 | 江西学友工贸有限责任公司 |  |  |  |  | 审核员 | 郭小红 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管部 | 钢卷尺 | /GJC-02 | 5m | ±(0.3+0.2L)mm L—单位m | ±(0.03+0.03L)mm L—单位m | 东华计量测试研究院 | 2019.12.13 | √ |
| 质管部 | 数显 卡尺 | G73272 /YBKC-01 | （0-150）mm | ±0.03mm | 五等 | 东华计量测试研究院 | 2019.12.16 | √ |
| 质管部 | 外径千分尺 | /QFC-01 | (0-25)mm | ±0.004mm | 四等 | 东华计量测试研究院 | 2019.12.16 | √ |
| 生技部（车间/仓库） | 塞尺 | /CJ-01 | 200A | 1）0.02≤d≤0.10：±0.005 mm 2）0.10≤d≤0.30：±0.008 mm 3）0.30≤d≤0.60：±0.012 mm 4）0.60≤d≤1.00：±0.016 mm 5）1.00≤d≤2.00：±0.028 mm 6）2.00≤d≤3.00：±0.048 mm | U=0.5µbm k=2 | 东华计量测试研究院 | 2019.12.13 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 查该公司各部测量设备台帐，测量设备送东华计量测试研究院检定/校准，抽查4台测量设备，均按照江西学友工贸有限责任公司办公室的要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年05月05日 上午至2020年05月05日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表