编    号：0045-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 流量计示值误差标定过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (0.3-3)m3/h ±1.0% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJG1033-2007 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．测量参数公差:T=±1.0% 2．导出测量设备的最大允许误差：△允≤1/3Ｔ=±1.0%×1/3=±0.3% 3. 测量设备校准不确定度推导： =0.6%×1/3=0.2% 4．测量范围推导：流量计的流量范围(0.3-3)m3/h 选择使用测量范围20L-100L的流量计（水表）检定装置的。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 水表检定装置 1# | DN20 20L-100L | 0.2级即±0.2% |  | CA190705552 |  | 2019.7.26 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围20L-100L满足计量要求的测量范围(0.3-3)m3/h; 测量设备最大允许误差0.2级即±0.2%，满足导出的计量要求最大允许误差±0.3%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：吕健 验证日期：2019 年8月27 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年5 月 6 日 |  |  |  |  |  |  |  |