受理编号：0077-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 剩余电流测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (150±7.5)mA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB 14287.2-2014 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1. 测量参数的公差范围T=±7.5mA； 测量设备的最大允许误差△允 ≤T×1/3=±7.5×1/3=±2.5mA ； 2.测量设备测量不确定度推导: U95允≤△允×1/3=5/3=1.67mA； 3.测量范围的导出：被测参数范围150mA，导出的测量设备测量范围上限为200mA，选择0-500mA档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 单三相便携式 电能表检测装置 M0290 |  | SYM33B |  | ±0.1% | 20304119695 |  | 2020.5.11 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围选择0-500mA档，满足计量要求的测量范围150mA； 测量设备的示值误差±0.1%，当检测150mA时，允许误差为±0.15mA,满足导出的计量要求最大允许误差△允=±2.5mA，满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：杨喜良 验证日期：2020 年 5 月12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 5 月19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |