编  号：0064-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 逆变器.滤波器.整流器外壳静压试验的测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 压力 |  | （0.8-1.2）MPa |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.02MPa |
|  |  | 允许误差 |  | ±0.2MPa |  |  |  | 允许不确定度 |  | —— |
|  |  | 其他要求 |  | —— |  |  |  | 其他要求 |  | —— |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 压力表 |  |  | （0-1.6）MPa |  | 0.4级 |  | ±0.016MPa |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | xzzk-JS-01-2019 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | xzzk-JS-01-2019 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 王桃 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 逆变器.滤波器.整流器外壳静压试验的测量不确定度评定 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 逆变器.滤波器.整流器外壳静压试验的测量验证记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 测量过程监视记录 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(无) |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 公司已经根据测量过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确，测量设备已进行校准，验证合格，满足计量要求。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年5月4日    审核员：                    企业部门代表：