受理编号：0082-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 包层用铝的纯度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≥99.5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 17937-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 GB/T 17937-2009规定： 包层用铝的纯度最小为99.5%，即精准至0.1%为计量要求，直读光谱仪的分辨率0.001%； 测量范围：Al:≥99.5%,在直读光谱仪检测Al含量的量程为0-100%范围之内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 直读光谱仪 15008200 |  | LMF06 | ±0.02% |  | ZH20191120H-N004 |  | 2019.11.20 |
|  | 铝及铝合金光谱分析标准物质 6030 |  | ZBY524a |  |  |  |  | 定值日期2012.12月， 有效期至2027.11 |
| 计量验证记录 测量过程的计量要求：Al:≥99.5%，精确至0.1%。 测量设备的计量特性： 直读光谱仪Al含量检测量程为0-100%，分辨率0.001%，满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 朱胜楠 验证日期：2019年 11月 22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备是否满足计量要求。 - 测量设备经过检定。 - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 5 月 16 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |