编号：0082-2020

| 企业 名称 | 江东金具设备有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 陈秉桦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 涂层 测厚仪 | JD-LG-03-001 | TM1200F | U=0.003mm （k=2） | 标准厚度片 0.101μm | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.01.10 | √ |
| 质量部 | 百分表 | P20486 | （0-10）mm | U=5.6μm （k=2） | 百分表检定仪 MPE：±0.4μm | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2020.01.11 | √ |
| 金具 分厂 | 电子吊秤 | JD-FM-02-003- | OCS-5t | U=20g～0.25kg （k=2） | 砝码 E1等级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.03.17 | √ |
| 光伏支架分厂 | 钢卷尺 | JD-LS-06-012 | （0-5）m | U=0.1mm （k=2） | 标准钢卷尺 2级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.01.10 | √ |
| 金具 分厂 | 电子台秤 | JD-FM-02-019 | TCS-01R | U=（2～20）g （k=2） | F2级砝码 F2级 M1级砝码 M1 | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2020.03.04 | √ |
| 质量部 | 直读 光谱仪 | JCZX-DL-CO011003 | LMF06 | MPE=±0.02% | 稀土镁球墨铸铁 标准控样 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2019.11.20 | √ |
| 绝缘子分厂 | 邵氏 硬度计 | JD-FH-05-004 | TH200 | U=1.3%（k=2） | 标准测力仪 0.3级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.01.10 | √ |
| 金具 分厂 | 压力表 | 12095063 | Y-100 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表检定装置 0.25级 | 如东县综合检验检测中心 | 2020.03.04 | √ |
| 审核综合意見： 企业没有建立计量标准，测量设备委托江苏鼎盛检测中心有限公司（CNAS中国认可国际互认校准L12103）、深圳中恒检测技术有限公司（CNAS中国认可国际互认校准L7054）、如东县综合检验检测中心（计量授权证书号：（通）法计（2020）1004号）进行检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在有效期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致，符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年5月16日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表