编  号：0016-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 拉伸试验测量过程 |  |  |  | 企业部门 | 方大特钢科技股份有限公司检测中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 螺纹钢HRB400E， 屈服强度≥400MPa； 抗拉强度≥540MPa。 |  | 导出计量要求 | 最大允许误差 | ±1% |
|  |  | 公差T |  | / |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 |  |
| 1.微机控制电液伺服万能试验机 |  |  | 0～300kN |  | U=0.4% k=2 | 60kN，-0.2% 120kN，-0.1% 180kN， 0.0% 240kN，-0.2% 300kN，-0.9% | / |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 测量方法编号 |  |  | GB∕T 228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》 |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  | 温度:（10～35）℃ |  |  |  |  |  |
| 操作人员姓名 |  |  | 祝小冬 |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （可另附） |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （可另附） |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素：测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：    年   月    日    审核员：                企业部门代表：