编号：0081-2020

| 企业名称 | 陕西丰盛德远实业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李学弘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 实验室 | 电子天平 | 016414 | FA2004B | Ⅰ级 | E2等级砝码 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2019.08.31 | √ |
| 实验室 | 电子天平 | 750622 | JE1001 | Ⅱ级 | F1等级砝码 |  | 2019.08.31 | √ |
| 实验室 | 电接点压力表 | 0601118 | （0-4）MPa | 1.5级 | 0.05级活塞式压力计 |  | 2019.08.31 | √ |
| 实验室 | 压力试验机 | 6610005 | SYE-2000 | 1级 | 0.1级标准测力仪 |  | 2019.08.31 | √ |
| 实验室 | 混凝土含气量测定仪 | 2426 | GQC-1 | U=0.001MPa K=2 | 0.4级精密压力表 |  | 2019.08.28 | √ |
| 生产部 | 配料称 | Ⅰ站 | 2XHZSE200 | 静态4级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2019.9.27 | √ |
| 生产部 | 配料称 | Ⅱ站 | HZS-120 | 静态4级 | M1等级砝码 |  | 2019.9.27 | √ |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 18062021 | SCS-150 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 陕西省计量技术研究院 | 2019.9.24 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至陕西省计量技术研究院、西安计量技术研究院、陕西力源仪器设备检测有限公司检定/校准，抽查8份测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年5月7日~ 5月 8 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表