编    号：0088-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程 名称 |  | 注射用水PH值测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （5.0~7.0）pH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 中华人民共和国药典2015版二部 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=2pH 导出测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=0.67pH 2、测量设备校准不确定度推导： = 0.67×1/3= 0.22pH 3、测量范围导出：测量范围为（0.00~14.00）PH计，覆盖被测参数范围（5.0~7.0），满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号 规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书编号 |  | 检定日期 |
|  | PH计 （酸度计） （B215853884） |  | FE20 | (0.00~14.00)pH ±0.02pH |  | 919020575-001 |  | 2019.10.18 |
| 计量验证记录 1)测量设备的测量范围(0.00~14.00)pH,满足计量要求的测量范围(5.0~7.0)pH，满足要求。 2)测量设备的最大允许误差±0.02pH, 满足计量要求的最大允许误差0.67pH的要求。 Mcp=T3U1=0.5%-(-0.5%)3×0.004%=1%0.012%=83.3 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期 2020 年 4月20 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2020 年5 月14 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |