编号：0088-2020

| 企业 名称 | 上药东英（江苏）药业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 陈秉桦 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产 技术部 | 压力表 | JY-DG90 | Y-60 （0～1）MPa | 2.5级 | 精密压力表检定装置 0.25级 | 南通市计量检定测试所 | 2019.07.10 | √ |
| 质量 管理部 | 酸度计 | B215853884 | FE20 | 0.01级 | pH检定装置 pH标物：U=0.01pH（k=3） 电计：0.0006级 | 南通市计量检定测试所 | 2019.10.18 | √ |
| 质量 管理部 | 砝码 | 4025 | （1～500）mg | E2等级 | E1等级砝码组标准装置: E1等级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2019.06.13 | √ |
| 质量 管理部 | 旋光仪 | 32088 | S2 | 0.05级 | 旋光仪级旋光糖量计检定装置 旋光度： U=0.004°（k=2） 旋光糖度： U=0.01°z（k=2） | 南通市计量检定测试所 | 2019.10.11 | √ |
| 质量 管理部 | 液相 色谱仪 | DEAE206382 | 1260 | 泵流量：-0.2 柱箱度：-0.5℃ | 液相色谱仪检定装置 奈-甲醇： U=4%（k=2） | 南通市计量检定测试所 | 2019.10.18 | √ |
| 质量 管理部 | 气相 色谱仪 | CN16250053 | 7890B | 柱箱温度稳定性： FID检测器：0.29% TCD检测器：0.29% | 气相色谱仪检定装置 苯-甲苯溶液： U=3%（k=2） 氮中甲烷： U=1.5%（k=2） | 南通市计量检定测试所 | 2019.10.18 | √ |
| 精益 运营部 | 电子天平 | JM-CK05 | ME1002E/02 | Ⅱ级 | 天平检定装置 MPE：±（0.006mg～4.6g） | 南通市计量检定测试所 | 2019.10.18 | √ |
| 质量 管理部 | 微量水分 测定仪 | S22ZJ94 | 803 | Urel=5%(k=2) | 液体水分标准物质 U=0.03╳10-2 （k=2） | 南通市计量检定测试所 | 2019.10.18 | √ |
| 审核综合意見： 企业测量设备委托南通市计量检定测试所（计量授权证书号：（苏）法计（2018）1006号）、上海市计量测试技术研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01019号/01039号）进行检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致，符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年5月14日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表