编    号：0006-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 机动车尾气遥测仪 不透光度检验 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （20~50）%±3% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | BL-QES-ZJ206 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1．测量要求：机动车尾气遥测仪不透光度（10~50）%，T=±3%； 2．导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=±3%×1/3=±1%； 3．测量设备校准不确定度推导: =2%×1/3=0.67% 4．选择一套5片不透光度（10%~80%）的滤光片，扩展不确定度为U=0.5% k=2, 满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 滤光片 |  | 10%、20%、30%、40%、50%、80% |  | U=0.5% k=2 | YH2109-2-560725 |  | 2019.12.13 |
| 计量验证记录 测量设备(滤光片)的不透光度测量范围：（10%~80%），满足机动车尾气遥测仪不透光度测量范围（20~50）% ； 测量设备遥测仪(滤光片)不透光度的测量不确定度为：U=0.5% k=2；满足导出的计量要求的测量不确定度：U95允=0.67%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：时昊月 验证日期： 2019 年12 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 5 月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |