编号：0044-2018-2020

| 企业 名称 | 江苏润仪仪表有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 尹彩侠 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 制造部 | 数显耐压测试仪 | 171206009 | RK2672CM/5KV | ±10% | 耐电压测试仪检定装置0.2% | 金湖县综合检验检测中心 | 2020.04.10 | √ |
| 制造部 | 外径千分尺 | RYB-037 | (25-50)mm | ±0.004mm | 量块 五等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2020.04.10 | √ |
| 质量部 | 精密数字压力计 | W13116 | （-95~250）MPa | 0.05级 | 一等活塞式压力计标准装置；0.02级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2020.04.10 | √ |
| 制造部 | 游标卡尺 | RYSB-026 | (0-800)mm | ±0.07mm | 量块5等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2020.04.10 | √ |
| 制造部 | 电子台秤 | 证书编号：B2020040236 | XH-8401B | III级 | 非自动衡器检定装置；M1等级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2020.04.10 | √ |
| 质量部 | 活塞式压力计 | 441 | （0.1-6）MPa | 0.05级 | 一等活塞式压力计标准装置；0.02级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2020.05.15 | √ |
| 质量部 | 精密数字压力表 | W10454 | （0-60）MPa | 0.05级 | 一等活塞式压力计标准装置；0.02级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2020.04.10. | √ |
| 质量部 | 钢卷尺 | 证书编号：B2020040281 | 5m | ±(0.3+0.2×L)mm | 标准钢卷尺 ±(0.03mm+3×10-5L) | 金湖县综合检验检测中心 | 2020.04.10 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立计量标准，所查计量器具均能溯源到金湖县综合检验检定中心检定／校准。经查8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年05月17日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表