[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0044-2018-2020
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏润仪仪表有限公司
审核员：      尹彩侠                              审核日期：2020年05月17日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？
	6.2.3记录
	企业编制了RY/ZZ26.06-2017《记录控制程序》。

查：生技部进货浮子检验记录，记录编号：20190011158，检验依据：RY/ZY-15, 有管理编号，有检验技术文件，记录清楚无涂改，操作者：林立康；

查：原材料隔膜体进厂检验记录，记录编号：AHZX20190608，有管理编号，有原材料检验规程RY/ZY-15,记录清楚无涂改。检验人：陈金春 
查；制造部压力表生产工序过程卡记录，合同号：2019-804，产品编号：19-08-1035/1104,有检验依据，GB/T1226-2007记录清楚无涂改。检验人：徐哲学。

查：压力表产品出厂检验,有出厂检定依据：GB/T1226-2007，合同号：2019-211，产品编号：10-03-1866/1880，记录清晰五涂改。检定员；陈金春
	质量部

制造部
	否


	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查：制造部使用的游标卡尺
型号：（0-800）m m,出厂编号：RYSB-026,检定日期：2020年04月10日，有效期：2021年04月10日；

查:质量部精密数字压力表,型号：JSRY-YBS-C/(0-10)MPa，出厂编号：W16606，检定日期：2020年04月10日,有效期：2021年04月09日；
查：质量部活塞式压力计，编号：441，型号：（0.1-6）MPa,检定日期：2020年05月15日，测量设备均经过金湖县综合检验检测中心进行检定／校准，均在有效期内。

测量设备有计量确认标识，标识填写规范，分类正确。

测量设备的有关信息和检定或校准证书信息一致。详见量值溯源表
测量设备使用环境条件满足要求。
	质量部

制造部
	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	查：压力表示值误差出厂检验测量过程控制规范，测量要求识别正确，测量设备经过金湖县综合检测中心进行坚定。检定日期：2020年04月10日。验证方法正确，对验证不合格测量设备按不合格管理程序进行处理。详见验证记录表附件。
	质量部
	否


	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程
	企业无新增关键测量过程。

压力表示值误差出厂检验测量过程编制了控制规范，并进行了有效性确认。详见高度控制有效性确认附件。
	质量部
	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3．1测量不确定度
	查压力表示值误差出厂检验测量过程控制对测量设备精密数字压力表进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件。
	质量部
	否

	7
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。见监视记录和控制图。
	质量部
	否

	8
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业主要耗能为电， 2019年1-12月份电约耗能17吨标煤，不是重点耗能企业。
	总务部
	否


