编号：0780-2022-2024

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  |  |  |  |  | 企业部门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  |  |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 |  |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量方法编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作人员姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认方法 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （可另附） |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制是否满足要求？ 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控？ 3. 测量过程不确定度评定方法是否正确？ 4．测量过程有效性确认方法是否正确，是否满足要求？ 5.测量过程监视是否在控制限内？测量过程控制图绘制方法(如果有)是否正确？ 审核结论： □符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   年月日           审核员：                 企业部门代表：