编号：0060-2018-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 管材壁厚检验测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | （2.0~88.0）mm +（0.4~9.0）mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T13663.2-2018 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 管材壁厚检验时控制在（2.0~88.0）mm +（0.4~9.0）mm，选最小公差T=0.4mm 2. 测量最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.13mm （取1/3）； 3. 测量不确定度: U=T/6cp=0.4/ 6×1.1=0.06mm， cp值取1.1； 4. 测量范围推导：（2.0~88.0）mm，两边延伸测量范围：0~100mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 带表卡尺 |  | 0-150mm |  | U=0.02mm (k=2) | L2020050377 |  | 2020.5.12 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围0-150mm，满足计量要求：0~100mm； 2、测量设备最大允许误差：(0~150)mm±0.03mm，满足测量过程允许误差0.13mm； 3、测量设备扩展不确定度 U=0. 02mm(k=2)，满足测量过程不确定度U=0.06mm； 4、测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合 有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年05月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别满足了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备经过检定/校准，并确认符合产品要求。 - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2020年05月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |