编号：0060-2018-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 管材壁厚检验测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 技术质量部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 壁厚（2.0~88.0）mm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | +0.13mm |
|  |  | 公差T |  | +（0.4~9.0）mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.06mm |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 带表卡尺 |  |  | （0~150）mm |  | U=0.02mm (k=2) |  | ±0.03mm |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | JS/ GF01-2018 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T8806-2008 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘君峰 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《管材壁厚检验测量过程不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《管材壁厚检验测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《管材壁厚检验测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《管材壁厚检验测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5. 测量过程监视是在控制限内\测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年05月13日     审核员：                 企业部门代表：