编  号：0170-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 佛龛架宽度测量 |  |  |  | 企业部门 |  | 生产技术部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 130mm |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.33mm |  |
|  |  | 公差T |  | ±0.5mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.11mm |  |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否 满足 计量 要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他 特性 |  |  |
| 游标卡尺 |  |  | (0-200）mm |  | U=0.01mm（k=2） |  | ±0.02mm |  | / |  | 满足 |
| 测量过程控制规范编 号 |  |  | DH/JL-09-02 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T3325-2017 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张凯奇 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方 法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年05月17日    审核员：                   企业部门代表：