编号：0019-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 发酵温度控制 |  |  |  | 企业部门 |  | 发酵车间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 温度 |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 |  | 0.3℃ |
|  |  | 公差T |  | 1℃ |  |  |  | 允许不确定度 |  | UC=0.20℃ |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 满足 |
| 1.DCS系统 |  |  | （27~29）℃ |  | U=0.40℃，（k=2） |  | ±1℃ |  |  |  |
| 2.温度变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/XRFJ2070208-2017 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG74-2005 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | （10~30）℃ |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 黄桂花（已取得上岗培训资格） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附页 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附页 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见“新瑞丰罐体温度巡检表” |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程涉及的测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，能满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2020年5 月29 日        审核员：               企业部门代表：