编    号：0009-2016-2020

| 测量过程名称 |  | 外购件材料成份C含量检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (0.32-0.40)% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 12229-2005 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：（0.32-0.40）%，T=0.08%； 导出测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=0.08%ꓫ1/3=0.027% 2、测量设备校准不确定度推导： = 0.027%×1/3= 0.009% 3、测量范围导出：光谱仪检测C含量的测量范围为（0.0025~4.5）%的，覆盖被测参数范围（0.32～0.40）%，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 检定证书 编号 |  | 检定日期 |
|  | 火花光谱仪 011944-LAB- 750A |  | LabSpark750A | C:±0.008% |  | CL01字200200468 |  | 2020.2.20 |
| 计量验证记录 1)测量设备的测量范围（0.0025~4.5）%,满足计量要求的测量范围（0.32～0.40）%，满足要求。 2)测量设备的最大允许误差C:±0.008%, 满足计量要求的最大允许误差0.027%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：殷红娣 验证日期：2020 年2 月21 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定/校准；测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年5 月21 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

计量要求导出和计量验证记录表