编  号：0028-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 注射用水pH值测定过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质量管理部（化验室） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求 |  | 参数M |  | 6 pH |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | ±0.1pH |
|  |  | 公差T |  | ± 1 pH |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 | 满足 |
| pH测定仪 |  |  | （0~14）pH |  |  |  | ±0.02pH | / |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | SZ5-03002-02 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | SZSA-F120198-01 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度（18～25）℃ 湿度：（45～65）% |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘明磊 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 注射用水pH值测定过程过程不确定度分析报告 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 测量过程有效性确认记录 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 监视记录 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 测量过程控制图 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件常温常湿满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程监视采用不同检测人员比对测试结果进行分析，结果处于控制限之内。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020年5月 28日    审核员：                   企业部门代表：