受理编号：0101-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | - 光源电路板电压检测 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （ 0~2.4V）≤3% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 一体化水质监测系统-氨氮模块作业指导书 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.测量参数公差范围：则T=3% 2.测量设备的最大允许误差△允≤T×1/3=3%/3=1% 3.测量设备校准不确定度推导： =1%×1/3=0.33% 4.被测参数测量范围：0~2.4V，选用数字万用表测量范围（0~500）V中0~20V档 进行测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数字万用表 编号092239470 |  | 86E |  | ±0.5% Urel=1.4×10-3%, k=2 |  | DX2019-04115 |  | 2019.07.21 |
| 计量验证记录： 1、测量设备的测量范围为（0~500）V，满足导出计量要求测量范围0~2.4V的要求； 2、测量设备直流电压校准不确定度为Urel=1.4×10-3%, k=2，满足导出计量要求设备校准不确定度U95允=0.33%的要求； 3、测量设备的配备满足计量要求。 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年05月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 05月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |