编   号：0101-2020

远程审核记录

企业名称：厦门斯坦道科学仪器股份有限公司

审核员： 肖方明          审核日期：2020年05月28日 上午至2020年05月29日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？ | 4.0 总要求 | 公司编制了XSTD/CLSC-2019《测量管理体系手册》和XSTD/CLCX.（01~22）-2019《测量管理体系程序文件》，满足并覆盖标准的全部要素。 企业通过制定测量体系管理文件和工艺文件，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过研发部进行实施。 顾客和法律法规的测量要求主要是公司已进行的ESTD-XP型一体化水质监测仪产品，已识别的23个测量过程和对公司39台测量设备进行了量值溯源\计量确认，均已纳入测量管理体系管理范畴。 | 研发部、 生产综合部（水质监测仪生产部）、市场部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。顾客的计量要求是否满足？企业如何收集顾客要求？ | 5.2 顾客为关注焦点 | 已组织识别顾客的测量要求并转化为23项计量要求。按照计量要求经过验证配备的测量设备都能满足国家标准及顾客的计量要求。并通过对测量过程的控制和监视满足体系和顾客要求。 企业编制了《计量满意度测评程序》文件，通过外部、内部顾客满意度调查，来证明体系运行是否正常。查：研发部2020年3月23日进行了对内部顾客满意度调查，统计满意度为95.5%；对2019年第四季度以前外部顾客满意度调查，统计满意度为97.5%。 | 研发部、 生产综合部（水质监测仪生产部）、市场部 | 否 |
| 3 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否现行有效并受控？ | 6.2 信息资源 | 公司编制了管理性文件《测量管理体系手册》和《测量管理体系程序文件》。查公司《受控文件目录清单》企业产品执行标准有：HJ/T（96~99）-2003、HJ/T（101~103）-2003等文件现行有效，均已受控，符合要求。 | 生产综合部（水质监测仪生产部） | 否 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。公司产品检验使用的水质监测测量过程中自编测量软件共5个，研发部已对软件进行了识别、登记、确认。 查：公司“测量软件测试和确认记录”，编号：ESTD-XP-01 “氨氮调试测量软件”，有测试项目、测试方法和测试结果，确认测量软件使用符合要求。 | 研发部 生产综合部（水质监测仪生产部） | 否 |
| 5 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足？ | 6.3.1 测量设备 | 公司建立《测量设备管理控制程序》。编制了《测量设备台账》，共有39台件测量设备，实行A、B、C分类管理。每年度研发部负责制定测量设备周期送检计划，并组织安排定期送检工作。经测量设备处于有效的检定/校准状态，台账信息和证书信息一致。详见《量值溯源抽查记录表》 查：生产综合部（水质监测仪生产部）新购用于配件测量的（0-200mm）游标卡尺，没有进行送检校准，不符合6.3.1条款。 建议：测量设备的科学、经济分类管理还存在不足，需进一步加强测量设备的受控管理。 | 研发部、 生产综合部（水质监测仪生产部） | 不符合项02 |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 公司建立了《外部供方管理控制程序》文件，对外部供方建立了《测量设备合格供方清单》及《外部合格服务方清单》、《合格、服务方调查评价表》。已登记的外部合格供方、服务方共登记9家，并对其中2家重要供方进行了调查评价。 查：外部合格供方和服务方单位：天玻玻璃仪器有限公司及厦门市计量检定测试院2家单位的资质和服务质量进行了评价，符合GB/T19022-2003 6.4外部供方条款。 | 研发部、 生产综部水质监测仪生产部）、市场部 | 否 |
| 7 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，方法是否正确？ | 7.1 计量确认 | 抽查测量设备《计量确认过程验证记录表》，核实配备的测量设备数字万用表满足使用要求，计量验证记录内容正确。使用的测量设备均已检定/校准。符合GB/T 19022-2003 7.1计量确认条款。 | 生产综合部水质监测仪生产部） | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程控制程序》？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2 测量过程 | 企业建立了《测量过程控制程序》，根据顾客、组织和法律法规的要求识别了23个测量过程，查《测量过程及控制一览表》，测量过程名称、测量参数等要素信息齐全。其中：成品检验测量过程为关键控制过程；关键控制过程规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 生产综合部水质监测仪生产部） | 否 |
| 9 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了《水质检测仪氨氮示值误差测量过程不确定度评定》，方法正确，见附件《水质检测仪氨氮示值误差测量过程不确定度评定》记录。 | 研发部、 生产综合部水质监测仪生产部） | 否 |
| 10 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3 不合格 控制 | 企业建立了《计量不合格控制程序》，对发现不合格采取的措施做出了规定。经验证确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。符合GB/T 19022-2003 8.3不合格控制条款。 | 生产综部水质监测仪生产部）、 市场部 | 否 |