受理编号：0104-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 膜式燃气表示值误差 出厂检定 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ±1.5% （0.1qmax≤q≤ qmax） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJG577-2012膜式燃气表 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、燃气表 MPE=±1.5%（0.1qmax≤q≤ qmax）； 导出测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=±1.5%ꓫ1/3=±0.5% 2、测量设备校准不确定度推导： =1%×1/3= 0.33% 3、膜式燃气表的流量范围为(0.025-4) m3/h，音速喷嘴式燃气表检验装置(0.016-6) m3/h满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 音速喷嘴式燃气表检验装置190104 |  | MJ2210-12 | ±0.5% |  | LL-20190801121 |  | 2019年8月21日 |
| 计量验证记录 1)测量设备的测量范围(0.025-4) m3/h,满足计量要求的测量范围(0.016-6) m3/h，满足要求。 2)测量设备的最大允许误差±0.5%, 满足计量要求的最大允许误差±0.5%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：王文涛 验证日期：2020 年 5 月10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年 6 月 3 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |